FeetForcePlate

算法层实现与能力现状报告

标准物理压力输入、静态平衡特征、风险规则、版本化重算与客户报告

| 报告项 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告基准 | 代码审查：Task D 分支提交 84b0277、d88c5ec；接口基线：136a5e1、fc89868 |
| 覆盖范围 | cloud/analysis、cloud/reporting、cloud/observability 及相应数据库迁移、自动化测试 |
| 产品定位 | 机构端健康筛查与风险提示；不作疾病诊断或医疗级跌倒预测结论 |
| 状态口径 | 区分：已实现并自动验证 / 已实现待集成或人工验证 / 尚未完成 |
| 生成日期 | 2026-07-23 |

结论摘要 算法层已经形成从标准物理压力流到客户安全报告的可重算软件闭环。当前版本的核心能力可用于研发和受控筛查流程验证；真机适配、参考工件、云基础设施、性能、PDF/打印人工检查与临床验证尚未完成，因此不得把自动化测试结果解释为临床有效性或正式发布资格。

编制对象：产品、算法、硬件、云端与验收团队

# 1. 范围、状态与总体结论

本报告汇总当前算法层已经完成的设计与实现。算法层以硬件无关的标准物理输入为唯一入口，负责坐标归一化、COP 与静态平衡特征提取、能力门控、规则式初筛、版本化 AnalysisRun、客户报告构建及最小化运营诊断。

| 能力域 | 当前实现 | 验证口径 |
| --- | --- | --- |
| 输入与坐标 | physical-pressure-session/1.0 严格解析、单位/时序/几何验证、板坐标→身体 ML/AP | 单元与端到端自动测试 |
| 特征管线 | COP、速度、RMS、P5–P95 范围、95% 椭圆、载荷/接触面积变异及阶段派生量 | 合成物理输入自动测试 |
| 风险初筛 | 背景高风险优先、完成度/安全事件优先、平衡指数 0–100 与低中高分层 | 规则测试；阈值仍为暂定 |
| 重算与报告 | 不可变运行键、版本化结果、同一 report_id 的 BASIC→CLOUD_COMPLETE、PDF 工件 | 自动测试；PDF/打印待人工检查 |
| 运营 | 安全遥测、告警事件、最小化加密诊断包与支持审计模型 | 自动测试；云环境演练待完成 |

## 状态标识

已实现并自动验证：代码、模型、迁移与 cloud 测试已存在；当前 cloud 测试基线为 114 passed、9 subtests passed。

已实现但待外部验证：需要真实硬件适配证据、真实云资源、性能/容灾、PDF 与物理打印人工检查，或临床/参考人群验证。

明确不宣称：输入的 normal_force_n 只有在硬件标定/不确定度证据合格时才能进入正式能力门控；本版本不提供医疗诊断或医疗级预测。

关键边界 硬件层只输出板面坐标、法向载荷、时间、几何、质量与版本溯源。COP、运动学量、特征、风险和报告全部由算法层计算；通信层的加密、签名、重传和对象存储不属于算法层。

# 2. 端到端架构

整体采用“标准输入—确定性特征—能力门控—规则初筛—不可变运行—客户报告”的分层结构。任一版本或质量条件不满足，均不得通过门控向客户释放结果。

| 层 | 职责 | 主要实现 |
| --- | --- | --- |
| 硬件/通信边界 | 提供真实物理量与版本溯源，不提供算法特征 | physical-pressure-session/1.0；坐标、normal_force_n、timestamp_s、质量/标定/不确定度 |
| 输入与规范化 | 严格校验标准输入并按测试阶段转换身体坐标 | physical_input.py、coordinates.py |
| 特征 | 从连续有效帧计算 COP 时序和静态平衡指标 | features.py |
| 能力门控 | 绑定采样率、时长、质量、标定、参数、参考工件与版本 | physical_gates.py |
| 风险与运行 | 按规则先判高风险背景/安全事件，再给出平衡指数；支持版本化重算 | risk_rules.py、physical_orchestrator.py、physical_runs.py |
| 报告与运营 | 构建客户安全结果和 PDF；保留内部最小遥测与受控诊断 | cloud/reporting、cloud/observability |

# 3. 标准输入与空间归一化

算法入口为 physical-pressure-session/1.0。它可适配不同传感器阵列：只要上游提供每个感应点的真实 x_mm、y_mm、法向载荷 normal_force_n、时间戳和板面几何/版本信息，算法即可在真实物理空间统一计算，无需依赖固定的 48×64 阵列。

| 输入字段类别 | 算法用途 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| cell_id、x_mm、y_mm、ACTIVE/EXCLUDED、active_area_mm2 | 定义实际感应点坐标与可用区域；接触面积指标在面积未知时安全置空 | 坐标采用板左上原点，x 向右、y 向下；未知字段拒绝 |
| timestamp_s、frame validity、normal_force_n | 时间序列、COP 加权和帧质量判定 | 时间严格递增；载荷有限且非负；无效帧不参与特征 |
| sampling/measurement profile | 约束采样率、时长、有效帧率与间隙 | 正式能力默认最低 18 Hz、每阶段完成至少 19 s、有效帧≥95% |
| calibration/conformance/uncertainty versions | 确认物理量可用于相应能力 | 未验证或版本不匹配时，能力门控关闭 |
| protocol/safety completion | 识别四阶段、朝向、前脚及无法完成/安全中止 | 阶段顺序、方向和完成状态必须完整可追溯 |

## 身体坐标转换

为了把板面坐标转为受试者的身体坐标，算法在特征计算前按阶段归一化：正站朝向（FORWARD）为 ML=x、AP=−y；固定左转 90°（LEFT_90）为 ML=−y、AP=−x。该转换与测试动作流程绑定，前提是设备部署和协议版本已明确受试者相对板面的朝向。

为什么放在算法层 坐标转换、COP、速度、波动范围和风险变量均属于可迭代、可版本化的分析方法。硬件只需确保物理位置、载荷和时间的可溯源性；这样可在更换阵列或调整算法时保持接口稳定。

## 固定测试协议

| 序号 | 阶段 | 动作与时长 | 分析含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BILATERAL_EYES_OPEN | 双脚并拢、正站、睁眼 20 秒 | 基础静态平衡基线 |
| 2 | BILATERAL_EYES_CLOSED | 双脚并拢、正站、闭眼 20 秒 | 视觉撤除挑战；与基线比较 |
| 3 | SEMI_TANDEM_LEFT_FORWARD | 固定左转 90°、半串联、左脚在前、睁眼 20 秒 | 缩小支撑面挑战；前脚条件 |
| 4 | SEMI_TANDEM_RIGHT_FORWARD | 固定左转 90°、半串联、右脚在前、睁眼 20 秒 | 左右前脚差异与挑战表现 |

# 4. 特征提取方法

特征管线以每个有效时间帧的法向载荷对物理坐标加权，得到 COP（压力中心）时序；再仅在连续有效段内计算速度、波动与面积。对于超出允许间隙的缺帧，算法不跨段连接，避免把采集缺失误判为身体运动。可选的中值去尖峰和 Butterworth 低通仅在连续段内应用。

| 指标组 | 已实现指标 | 用途 / 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| COP 轨迹 | ML/AP COP 时序、COP 路径长度 | 真实毫米单位；仅由有效帧且总载荷>0的帧参与 |
| 速度 | 总、ML、AP 平均 COP 速度 | 反映轨迹变化速率；不跨越大间隙 |
| 波动 | ML/AP RMS；ML/AP P5–P95 范围 | 量化前后与左右方向的稳定性波动 |
| 面积 | 95% 椭圆面积 | 描述 COP 分布范围；用于当前风险评分主要输入之一 |
| 载荷/接触 | 总载荷 CV；接触面积变异 | 接触面积在 active_area_mm2 缺失时返回 null，不伪造结果 |
| 跨阶段派生 | 闭眼/睁眼变化、半串联挑战、左右前脚差异 | 以个人正站基线进行相对比较，减少绝对量依赖 |

# 5. 能力门控、风险初筛与平衡指数

当前风险模块定位为机构筛查辅助，而不是诊断。它以规则优先级而非固定加权求和处理明显高风险背景、测试未完成和安全事件：这些事实不能被表现较好的某一项足压指标“平均掉”。

## 能力门控（正式客户结果的前置条件）

| 门控维度 | 已实现校验 | 不满足时 |
| --- | --- | --- |
| 输入完整性 | schema、字段、单位、时序、协议阶段与测量一致性 | 拒绝或标为 UNSUPPORTED；不返回 public_result |
| 采集质量 | 采样率、阶段时长、有效帧比例、最大时间间隙 | 不释放特征/风险结果 |
| 物理可信度 | 标定、几何验证、测量一致性、不确定度版本 | 关闭相应能力；避免把未证实载荷当正式物理量 |
| 算法版本 | 特征管线和参数 SHA、协议、规则、适配器、参考工件、描述符批准状态 | 版本不完全匹配即关闭能力 |

## 规则式初筛顺序

| 优先级 | 规则来源 | 结果处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术无效：输入、质量或能力门控失败 | 不评分；仅给出客户安全的“无法完成本次评估”结论 |
| 2 | 完成度与安全：无法保持动作、扶栏/工作人员支持、近跌倒或安全中止 | 提高/限制风险等级；不能因缺失足压特征而得到高分 |
| 3 | 明确高风险背景：近 12 个月跌倒史或反复头晕 | 高风险优先；平衡表现只作为辅助说明 |
| 4 | 其他背景标签：镇静催眠、精神作用、阿片镇痛、降压药等类别标签 | 作为中等背景风险，不记录药名或剂量 |
| 5 | 无强背景风险时的平衡表现 | 基于闭眼变化、半串联挑战和左右前脚差异生成主要评分依据 |

## 0–100 平衡能力指数

平衡指数采用“先分层、再计分”的保护性方法。算法根据闭眼/睁眼椭圆面积比、最差半串联/基线椭圆面积比、左右前脚椭圆面积差生成暂定扣分；然后由技术有效性、完成度/安全事件和高风险背景规则限制最终分数及风险等级。低、中、高风险当前对应 80–100、60–79、0–59，但阈值及参考人群尚未完成临床验证，版本中明确标注为暂定。

解释原则 当前并未主张“25%、25%、40%、40%”等固定临床权重。差异通过规则与阈值进入评分，并以高优先级安全规则覆盖；这样既保留可解释性，也避免固定加权掩盖明确风险。

# 6. AnalysisRun、重算与数据模型

每次云端完整会话触发都会形成带完整版本身份的不可变 PhysicalAnalysisRunKey。运行键绑定会话清单、适配器、输入/测量/标定/不确定度、协议、特征管线、规则集、参考人群/工件、问卷快照、结果 schema 与关联 ID。相同输入和版本可幂等复用；任一版本变化则创建可审计的新运行。

| 对象 | 已实现的职责 | 可追溯性 |
| --- | --- | --- |
| CompleteSessionEvent | 仅接受 INGESTED_COMPLETE 的完整会话，携带分析所需版本身份 | 事件级关联 ID 与版本字段 |
| PhysicalAnalysisRunKey / AnalysisRun | 不可变、幂等、支持同会话不同版本重算 | 运行状态：SUCCEEDED / UNSUPPORTED / FAILED |
| FeatureSet / MetricResult | 保存版本化特征与指标结果 | 指标与管线/参数版本可关联 |
| Questionnaire snapshot | 年龄、跌倒史、头晕和药物类别标签的确定性 SHA-256 摘要 | 事件与输入快照不一致即失败，不混用背景信息 |
| 数据库迁移 | 分析、报告、遥测/告警/诊断表及不可变性/RLS 设计 | 生产数据库和队列/对象存储集成仍待验证 |

# 7. 客户报告、PDF 与运营诊断

## 统一报告与 PDF

报告服务支持相同 report_id 下的版本演进：本地基础版为 BASIC，云端分析完成后生成 CLOUD_COMPLETE 完整版。客户报告只呈现风险等级、平衡指数、完成情况、经允许的专业指标和 ML/AP 曲线；不会包含原始帧、校准/不确定度、内部质量细节、日志追踪、对象存储键、诊断信息或药物标签。

| 报告能力 | 当前已实现 | 客户可见边界 |
| --- | --- | --- |
| 基础版→完整版 | 同一 report_id、不可变版本、服务层构建 | 客户仅见相应版本的摘要和被允许指标 |
| 专业参数 | 静态平衡指标与 ML/AP COP 曲线可呈现 | 仅在能力门控通过时出现；内部质量信息不出现 |
| PDF 工件 | 安全报告模型与 PDF 生成服务 | 自动测试覆盖；真实打印排版/人工复核未完成 |
| 风险文本 | 筛查提示与后续建议的安全表达 | 明确非诊断；高风险建议进一步专业评估 |

## 运营与支持诊断

可观测性模块建立了安全字段白名单、错误代码、SLI 采样、告警规则/事件、有限容量遥测队列，以及需要授权与审计的最小化加密诊断包。其目标是让支持团队能够定位链路和算法版本问题，同时避免把客户原始数据、内部质量细节或敏感背景信息暴露到报告和普通遥测中。

| 模块 | 已实现方法 | 仍需验证 |
| --- | --- | --- |
| 安全遥测 | 字段白名单与客户安全错误信息；内部错误码单独保存 | 真实云端日志/权限/保留策略 |
| 告警 | 规则→事件/事故模型，支持监控 SLI | 告警路由、静默、升级与演练 |
| 诊断包 | 最小化加密压缩包、授权与支持审计模型 | KMS/HSM、真实支持流程与泄露演练 |

# 8. 自动验证证据与待完成事项

自动化验证重点覆盖标准物理输入拒绝策略、坐标转换、COP/特征、连续段与缺帧处理、阶段派生、能力门控、问卷快照一致性、风险规则优先级、版本化运行、报告脱敏以及遥测/诊断的安全边界。当前测试结论只证明实现按合成测试样本执行，不能替代真实设备或临床验证。

| 类别 | 当前结论 | 后续完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 自动化代码测试 | 已完成：cloud 相关测试 114 passed、9 subtests passed | 随接口/算法变更持续回归 |
| 真实硬件适配 | 未完成：需标准物理输入的真实适配器与抓取证据 | RAY-117 输出、载荷/坐标/时间/质量验证 |
| 参考工件与门控 | 未完成：需冻结的 60+ 参考工件及批准描述符 | 参考数据、版本 SHA、审批与重算比对 |
| 云端集成 | 未完成：数据库、队列、对象存储、IAM/KMS | 集成/故障恢复/权限测试 |
| 报告与运营演练 | 未完成：PDF/打印视觉检查、告警和诊断包演练 | 人工检查、值班/支持流程记录 |
| 临床有效性 | 未完成：阈值与分层仅为第一版研究性规则 | 伦理合规样本、研究设计、外部验证与版本批准 |

发布建议 在上述外部验证完成前，应保持“研发/受控筛查验证”状态。任何面向机构或客户的表述都应使用“风险提示、建议进一步评估、非诊断性”措辞，并保留技术无效或无法完成评估的安全出口。

# 附录 A：关键实现与文档索引

| 类别 | 路径 / 标识 |
| --- | --- |
| 标准接口 | docs/algorithm/physical-input-interface-v1.md；docs/algorithm/standard-physical-input-contract.md |
| 算法规范 | docs/algorithm/v1-static-balance-screening-algorithm.md；docs/algorithm/clinical-evidence-and-rationale.md |
| 核心分析代码 | cloud/analysis/physical_input.py、coordinates.py、features.py、physical_gates.py、risk_rules.py、physical_orchestrator.py、physical_runs.py |
| 报告与运营 | cloud/reporting/*；cloud/observability/* |
| 数据模型 | analysis/reporting/ops 相关数据库迁移 |
| 任务证据 | docs/evidence/linear/RAY-102/README.md |
| 代码提交 | 84b0277（物理分析流水线）；d88c5ec（RAY-102 证据）；136a5e1 / fc89868（标准物理输入接口与证据） |